## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
Procedimiento de selección: Licitación Pública 3/2019
Expediente: EXP:74/2019
Asunto: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE BIOINSUMOS
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Fermentador para celulas bacterianas: Volumen de trabajo entre 8 y 4 litros. Sistema practico y seguro para obtencion de muestras de manera esteril. Cabezales de bombas autoclavables. Cantidad suficiente de puertos, para conexiones estandar y para aniadir puertos de adicion, tubos de inmersion y sensores. Poseer al menos 4 puertos de 7,5mm (acidos, alcalis, alimentacion y 1 libre), 4 de 10mm (burbujeador, sistema antiespuma, sensor de temperatura, muestreo/cosecha) y 5 de 12mm (pH, pO2, enfriador de gas de escapes, inoculacion). Poseer sensor de Biomasa (DO600). Poseer al menos 2 controladores de flujo masico. Poseer sensor de presion integrado para la deteccion de filtro obstruido. Unidad operativa con Pantalla tactil integrada. Impulsor/motor Accionamiento directo con rango ampliado entre 150 RPM hasta al menos 1600 RPM. Regulacion de temperatura de 20C hasta 60C. Dimensiones cercanas 50 x 40 x 80 cm (ancho x profundidad x alto). Garantia minima 1 anio. |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cabina de seguridad biologica, Clase II tipo A2: Medidas internas: 60 x 50 x 54 cm. Medidas externas: 70 x 65 x 123 cm. Velocidad del flujo de entrada: 0.53 m/s. Velocidad del flujo descendente: 0.33 m/s. Poseer 2 filtros HEPA 99.999 % de eficiencia (0.3micras). Ruido: < 60 dB. Tomacorrientes: x 2, a prueba de salpicaduras, max. 500W. Zona de trabajo en acero inoxidable 304. Nivel de limpieza: Clase 100. Garantia minima 1 anio. |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Equipo purificador para agua por osmosis inversa: Produccion 15 Litros/Hora. Controlador con pantalla LED. Conductimetro digital. Rechazo ionico: > 99%. Rechazo organico: > 99% (Peso molecular> 200). Particulas ( 0,22 um): <1 / ml (con filtro terminal PES de 0,2 um). Bacterias: <0.1CFU / ml (con filtro terminal PES de 0,2 um). TDS de agua de Osmosis Inversa (RO) (ppm): <10. Resistividad: > 13-17,5 Megohm-cm. Conductividad: 0,057-0,077 us / cm. Dimensiones aproximadas: 41 X 32 X 42 cm. Garantia minima 1 anio. |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Agitador orbital y camara de cultivo: Que sea posible agregar estantes regulables en altura, para incubacion sin agitacion. Velocidad variable desde 15 hasta 500 RPM. Regulacion de la temperatura: 15C por debajo de la temperatura ambiente hasta 80C con incrementos de 0.1C. Alarma audiovisual de temperatura. Timer digital programable o modo continuo. Visualizacion de velocidad, tiempo y temperatura. Poseer un sistema que permita la visualizacion de las muestras sin alterar la atmosfera de la camara (ventana). Mecanismo de triple excentricidad. Dimensiones externas aproximadas: 70 x 84 x 103 cm (ancho, profundidad, alto). Garantia minima de un anio. |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Termociclador (PCR): Rango de temperatura: 4-99. Rango de temperatura de tapa (LID): 50-110. Fidelidad de temperatura (grados C @ 55C ) =0.3. Maxima velocidad de ascenso o descenso de temperatura (C/sec)= 3. Poseer Display Digital (LCD) con operacion tactil. Garantia minima de un anio. |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Centrifuga de mesada para tubos conicos universales de 15 y 50ml: Rango minimo de Velocidad de 300 a 6000 rpm. Poseer display digital. Sistema de proteccion contra desbalance, sobrevelocidad y sobretemperatura. Dimensiones aproximadas 45x60x30 cm (ancho, profundo, alto). Garantia minima de un anio. |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Contenedor para Nitrogeno liquido: Capacidad minima 34 lts. Tiempo de almacenamiento estatico: 340 dias. Tiempo de almacenamiento en trabajo: 212 dias. Tasa de evaporacion maxima: 0.10 litros/dia. Capacidad de canisters: 6. Diametro minimo del cuello: 50 mm. Diametro minimo exterior: 450 mm. |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Agitador magnetico con calefaccion: Rango de velocidad minimo: 0 a 1500rpm. Rango de temperatura aproximado: ambiente a 340C. Volumen maximo agitable: 20lts. Garantia minima de un anio. |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Balanza de precision: Carga minima: 0,01 gr. Capacidad: 2000 gr. Sensibilidad: 0,01 gr. Tiempo de estabilizacion: 3 sec. Display LCD. Garantia minima de un anio. |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Microcentrifuga: Carga: 12X1.5/2ml. Campo gravitatorio maximo ~16.000g. Velocidad m?nima ~200rpm. Programable. Garantia minima de un anio. |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | pHmetro digital: Intervalo de medicion minimo 2-16pH; -1999 a 1999mv; 0 a 100C temp. Calibracion de tres puntos. Precision aproximada(pH, conductividad, temperatura): 0.01pH; 1mV; 0.5C. Electrodos incluidos. Garantia minima de un anio. |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Transiluminador UV: Longitud de onda 302nm. Tapa de proteccion del UV. Potencia total aproximada 30 watts. |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cuba para electroforesis horizontal:. Dimensiones aproximadas: 10 x 20 x 10cm. Peines de 8 a 12 dientes. Material de acrilico o policarbonato. |  | #VALUE!
14 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Fuente para equipo de electroforesis: Rango de voltaje: 10-300V/ 1V incremento. Rango de corriente: 10-400mA, incremento 1 mA. Detector de sobrecarga. Seleccion de corriente constante o voltaje constante. |  | #VALUE!
15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Agitador orbital de mesada: Velocidad de agitacion: 50 a 240 rpm. Carga maxima aproximada: 4kg. Superficie antideslizante. Garantia minima de un anio. |  | #VALUE!
16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Banio termostatizado de mesada: Gabinete en acero inoxidable. Posibilidad de tapado. Rango de temperatura de TA+5 a 100C. Indicador de temperatura. |  | #VALUE!
17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Agitador tipo vortex: Potencia mayor a 60W. Ajuste de velocidad escalable. Rango de velocidad aproximada de 0 a 2500rpm. Garantia minima de un anio. |  | #VALUE!
18 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Incinerador de anzas: Centro de alta temperatura: 825C. Garantia minima de un anio. |  | #VALUE!
19 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Micropipeta mecanica: Rango de volumen 0,1 a 3. |  | #VALUE!
20 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Micropipeta mecanica: Rango de volumen 2 a 20. |  | #VALUE!
21 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Micropipeta mecanica: Rango de volumen 20 a 200. |  | #VALUE!
22 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Micropipeta mecanica: Rango de volumen 100 a 1000. |  | #VALUE!
23 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Heladera con freezer: Poseer freezer con cajones. Capacidad bruta aproximada 350lts. Capacidad neta aproximada freezer 100lts. Capacidad neta aproximada heladera 250lts. Clasificacion energetica A. |  | #VALUE!
24 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Microondas: Capacidad mayor a 25lts. Sin grill. Potencia mayor a 900w. |  | #VALUE!
25 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Fabrica de hielo en escamas de mesada: Produccion: 12kg/dia. Deposito para almasenaje de hielo. Deposito para carga de agua. Medidas aproximadas: 30 x 40 x 45 cm. (ancho, profundidad, alto). |  | #VALUE!
26 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Pisetas de plastico: Capacidad 250ml. |  | #VALUE!
27 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Bidon para agua destilada: Material HDPE. Asa para transporte. Carga superior. Grifo de desagote. Capacidad aproximada 25lts. |  | #VALUE!
28 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Erlenmeyer: Material borosilicato 3.3. Volumen 2000ml. |  | #VALUE!
29 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Erlenmeyer: Material borosilicato 3.3. Volumen 1000ml. |  | #VALUE!
30 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Erlenmeyer: Material borosilicato 3.3. Volumen 500ml. |  | #VALUE!
31 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Erlenmeyer: Material borosilicato 3.3. Volumen 250ml. |  | #VALUE!
32 | PRINCIPAL | UNIDAD | 6 | Erlenmeyer: Material borosilicato 3.3. Volumen 100ml. |  | #VALUE!
33 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Vaso de precipitado graduado: Material borosilicato 3.3/ Plastico. Volumen 2000ml. |  | #VALUE!
34 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Vaso de precipitado graduado: Material borosilicato 3.3/ Plastico. Volumen 1000ml. |  | #VALUE!
35 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Vaso de precipitado graduado: Material borosilicato 3.3/ Plastico. Volumen 500ml. |  | #VALUE!
36 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Vaso de precipitado graduado: Material borosilicato 3.3/ Plastico. Volumen 250ml. |  | #VALUE!
37 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Vaso de precipitado graduado: Material borosilicato 3.3/ Plastico. Volumen 100ml. |  | #VALUE!
38 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Probeta graduada: Material borosilicato 3.3/ Plastico. Base de plastico. Volumen 1000ml. |  | #VALUE!
39 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Probeta graduada: Material borosilicato 3.3/ Plastico. Volumen 500ml. |  | #VALUE!
40 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Probeta graduada: Material borosilicato 3.3/ Plastico. Volumen 250ml. |  | #VALUE!
41 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Probeta graduada: Material borosilicato 3.3/ Plastico. Volumen 50ml. |  | #VALUE!
42 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Frasco graduado: Material borosilicato 3.3. Volumen 1000ml. |  | #VALUE!
43 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Frasco graduado: Material borosilicato 3.3. Volumen 500ml. |  | #VALUE!
44 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Frasco graduado: Material borosilicato 3.3. Volumen 250ml. |  | #VALUE!
45 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Tablero secavidrios: Material: poliestireno. Canal de drenaje. |  | #VALUE!
46 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Mechero tipo fisher: Regulacion de llama. |  | #VALUE!
47 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Espatula acero inoxidable: Tipo pala-cucharita. Tamanio mediano. |  | #VALUE!
48 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Espatula acero inoxidable: Tipo pala-cucharita. Tamanio chico. |  | #VALUE!
49 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Espatula de drigalsky: Acero inoxidable. |  | #VALUE!
50 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Gradilla Plastica Para Tubos De 15 Y 50ml. |  | #VALUE!
51 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Gradilla Plastica Para Tubos De 1,5/2ml. |  | #VALUE!
52 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Barra Magnetica Para Agitador. Medida aproximada 30X6 Mm. |  | #VALUE!
53 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Barra Magnetica Para Agitador. Medida aproximada 60X6 Mm. |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente