## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
Procedimiento de selección: Licitación Pública 2/2020
Expediente: EXP:321/2019
Asunto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO UNAHUR
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | MINICENTRÍFUGA con 1 rotor de 6 posiciones para microtubos de 1,5 ml y 2 ml y 1 rotor para 2 tiras de 8 tubos de 0,5 ml - 6000 rpm |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Aparato de filtración, todo en vidrio con clamp de aluminio, embudo 300 ml y receptor de 1 litro |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Espectrofotómetro para el rango UV-Visible, con: unidad Óptica UV-Visible - Modos de Operación por transmitancia, Absorbancia y Concentración. Fuente Lámpara de Tungsteno (visible) y Deuterio (región UV). Programas analíticos pre-instalados con calibración de Fábrica - Fuente de alimentación de 100 - 240 V - Almacenamiento de datos (resultado, fecha, hora, ID de la muestra, ID del usuario) - Compatibilidad de cubetas: Circular 13 mm, Rectangular 1 cm, Rectangular 5 cm, Circular de 1 pulgada y Rectangular de 1 pulgada - Programas de usuario - Rango de longitud de onda 340 - 900 nm - Rango de temperatura 0 - 50 °C (32 a 122 °F) - Reproducibilidad ± 0.005 Abs (0 a 1 A) - Reproducibilidad de longitud de onda ± 0.1 nm - Selección de longitud de onda Automático - Sistema óptico Haz de referencia, espectral - Conexión a red: Con fuente de alimentación externa - Dimensiones aproximadas: (A x A x P): 151 mm x 350 mm x 255 mm - Exactitud de longitud de onda: ± 1,5 nm - Exactitud fotométrica: 1 % a 0,50 - 2,0 Abs - 5 mAbs a 0,0 - 0,5 Abs - Garantía - Interfaces: USB - Sensor RFID |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Centrífuga para análisis de grasa por método Gerber en muestras de leche, crema, queso y otras muestras alimentarias - Con distintas velocidades de rotación - Para butirómetros de Gerber (350 x g), Indice de solubilidad de leche en polvo (164 x g) - Velocidad de rotación variable - Temporizador, freno automático, con regulador de temperatura - Control digital de microprocesador con visualización LCD para velocidad de rotación, tiempo de funcionamiento, temperatura y errores |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Agitador Orbital con Control de Temperatura - Velocidad de agitación: 30-400 rpm - Movimiento orbital: 1-50 mm de diámetro - Dimensiones de bandeja:340x370 mm - Rango de temperatura: Ambiente +5 a 60°C - Precisión: 0.1°C - Uniformidad: +/- 1°C a 37°C - Tiempo ajustable: 1 minuto a 500 horas (o contínuo) - Alimentación: 220V 50Hz - Con Agarraderas para diferentes medidas de frascos (50mL, 100mL, 250mL, 500mL, 1000mL) |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Baño Termostático - En chapa de acero inoxidable - Medidas Internas útiles: 300 x 170 x 170 mm de profundidad - Medidas Externas: 385 x 220 x 180 mm de altura ó 385 x 220 x 230 mm de altura - Ajuste de temperatura: Digital - Control de temperatura: Electrónico - Sensor de temperatura: Semiconductor - Precisión: Mejor que más/menos 0,3º C - Rango de Temperatura: Se extiende desde ambiente + 5º C hasta 99º C - Resistencia - Blindada de Inmersión: 1000 W - Aislación de Lana de Vidrio: 25 mm - Ambas Corrientes: 220 V - 50 Hz - Gradillas: Para todo tipo de tubos - Interruptor principal y luz piloto. |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Fuente de Poder para electroforesisis - Tipo de salida: voltaje constante, corriente o potencia - Incremento: 1V, 1mA, 1W - Rango de salida: 5--300V, 1--400mA, 1-120W - Pantalla: pantalla LCD con luz de fondo - Tomas de salida: cuatro juegos de tomas de salida - Rango de corriente: 10-400mA, incremento 1 mA - Rango de poder: 60W max/na - Timer: 1 a 999 min. con alarma continuo - Detector de sobrecarga - Auto start después de sobrecarga |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Lector de Microplacas. Especificaciones: Pantalla Táctil. Sistema óptico de 8 canales. Filtros interferenciales de 405, 450, 492, 630 nm. Lectura de una microplaca de 96 pocillos. Impresora térmica incluída. Interface RS 232, USB y memoria SD. Calibración Automática. Agitación de la microplaca de 3 velocidades con timer regulable. Múltiples modos de cálculos, Color, Punto Final, Logarítmica, Cutt-Off, Multistandard, Regresión lineal, Semilogarítmica. Abs %. Posibilidad de correr hasta 12 técnicas en la misma microplaca. Soporte universal para todas las tiras y placas, fondo plano, U ó V. Precisión fotométrica: 0,005 A. Rango de Absorbancia: 0 a 2.000 A. Exactitud: 0.007 A. Linealidad: 0.007 A. 220V 50Hz. |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Coagulómetro. Especificaciones: pantalla a color táctil. Temperatura de precalentamiento 37°C. Cubetas de precalentamiento: 10. Reactivo de precalentamiento 24 mm: 1. Reactivo precalentado 22 mm: 2. Reactivo de precalentamiento 11 mm: 2. Valores de potencia 110-240 Vac, 50-60 Hz / 5Vdc, 3,3 A. Interfaz: RS232, USB, bluetooth. Canal óptico: 1. Longitud de onda 620 nm. Tests admitidos: TP, APTT, TT, FIB, TP-B |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Centrífuga para Microhematocritos a Inducción. Permite centrifugar hasta 24 hematocritos. Display LCD para el control de tiempo y velocidad. Detección automática de desbalanceo del motor. La tapa se abre automáticamente al final del ciclo para evitar el calentamiento de la muestra y reducir el tiempo de procesamiento. Especificaciones: Máximo rcf: 13.680 xg. Capacidad del rotor: 24 x 75 mm tubos de hematocritos. Rango de velocidad: 500-12000 rpm. Rango de tiempo: 15 seg.- 99min u operación continua. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Pantalla LCD que indica tiempo y velocidad. Condiciones óptimas del ambiente de trabajo: 5 °C - 40 °C; hasta 80 % humedad. Alimentación: AC100V- 240 V/ 50-60 Hz. Con ábaco para la lectura de los hematocritos. |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Brazo de entrenamiento avanzado para punción y colocación de inyecciones. Repuestos piel y venas. Ofrece además de todos los accesos venosos para la terapia intravenosa y venesección, zonas de inyección intramuscular e intracutánea. Venas alimentadas de sangre artificial desde una sola bolsa de líquido externa. Las prácticas pueden realizarse en la vena basílica, vena cefálica, vena cefálica accesoria y vena mediana del antebrazo. Las venas se mueven debajo de la piel intercambiable al palparlas y hay que superar una resistencia perceptible al pinchar una vena. Las venas artificiales y la piel pueden recambiarse completamente, para que el brazo de entrenamiento tenga siempre un aspecto perfecto y funcione correctamente |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Grupo electrógeno de 8,5 kVA Trifasico a nafta 3000 rpm |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Electroporador de celulas. Voltaje Universal. Con 10 cubetas de electroporación estériles (5 de 0,1 cm y 5 de 0,2 cm de anchura de espacio de electrodo) |  | #VALUE!
14 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Unidad de Gradiente de baja presion para HPLC Serie Prominence 20A, marca Shimadzu (para añadir a equipamiento existente), fabricado en Japón. N/P 228-45040-58. Para bombas LC-20AD |  | #VALUE!
15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Kit de lavado automático de sellos para bombas LC-20AT, marca Shimadzu (compatible con equipamiento existente), fabricado en Japón. N/P 228-45568-91 |  | #VALUE!
16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Detector espectrofluorométrico, modelo RF-20A, marca Shimadzu (compatible con equipamiento existente), fabricado en Japón. N/P 228-45147-58 |  | #VALUE!
17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Esterilizador infrarrojo bacti-incinerador para instrumental de área estéril |  | #VALUE!
18 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | AUTOCLAVES PARA ESTERILIZAR/PASTEURIZAR ALIMENTOS 50 litros |  | #VALUE!
19 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Balanza Digital con certificación INTI Capacidad máxima 1500 g aprox. Sensibilidad 0,01g |  | #VALUE!
20 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | juego de pesas con certificación INTI para calibración de la balanza Pesas cromadas y en estuche. Valores nominales en gramos: 1.000 gr 500 gr - 100 gr; 1 - 0,1 g |  | #VALUE!
21 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Dendrómetros de cinta Diámetro mínimo 80 mm. Exactitud 0,1 mm ? Resistencia 5 -15 newtonCon 3 rollos de cintas para el mismo de 15 metros |  | #VALUE!
22 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Estación meteorológica multifuncional adaptable a veleta. Tipo la micro estación meteorológica Kestrel 5500. Micro Estación meteorológica portátil y de bolsillo con registro de datos y representación gráfica. Mide la velocidad y dirección del viento, la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. 14 parámetros meteorológicos totales medidos, calculados y visualizados en tiempo real y almacenados en memoria, incluyendo mediciones meteorológicas avanzadas tales como temperatura del punto de rocío, temperatura del bulbo húmedo, altitud. Anemómetro + Higrómetro + Termómetro + Altímetro + Barómetro + Veleta |  | #VALUE!
23 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Conductímetro tipo HANNA HI98303 DisT 3 . Rango Medicion 1999 µS/cm (microsiemens) Resolucion 1 µS/cm Exactitud ±2% F.S. Compensacion de temperatura |  | #VALUE!
24 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cabina de flujo Laminar vertical completa. Con filtros HEPA. Dimensiones aproximadas de la zona de trabajo: 800 x 600 x 1500 mm Control microprocesado, con Pantalla LED. Con base, lámpara fluorescente y UV. Velocidad del aire ajustable.Apertura máxima: 350 mm.Dimensiones aproximadas de la zona de trabajo: 940x580x540 mm (ancho x profundidad x altura).Altura de la mesada de trabajo con respecto al piso: 730 mm.Velocidad del flujo del aire: promedio de 0.3 a 0.5 m/s.Material del cuerpo principal: acero laminado en frío con capa de pintura anti-bacterial.Material de la mesada de trabajo: acero inoxidable. Puerta guillotina frontal manual, con vidrio reforzado de 5 mm y protección anti-UV. Prefiltro: lavable, en fibra de poliéster. Eficiencia del filtro HEPA: 99.999% a 0,3 µm. Nivel de ruido: <60 dB.Base universal con ruedas con freno y pie elevador. Dimensiones externas aproximadas:1040x600x1730 mm (ancho x profundidad x altura). |  | #VALUE!
25 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | FREEZER PARA CONSERVACIÓN de PRODUCTOS BIOLÓGICOS. Freezer vertical para conservación de muestras biológicas horizontal. Gabinete Interior en acero inoxidable.Medidas: 105 x 229 x 70 cm.Capacidad: 360 litros.Aislación especial hermética. Tablero de control con visualización constante de la temperatura.Montado sobre ruedas.Protector y estabilizador de voltaje para alta y baja temperatura. Temperatura de trabajo precalibrada de -35ºC.Alarmas visuales de led y sonoras alimentadas con batería por falta de tensión y/o alta o baja temperatura con silenciador. Temperatura y alarmas programables. |  | #VALUE!
26 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Freezer -80°. Para conservacion de muestras biologicas Ultra Frezzer 360 Litros.Ultra Freezer de dos etapas para el almacenamiento de muestras a -80º C. Gabinete interior en acero inoxidable. Gabinete exterior en chapa con pintura resistente a bajas temperaturas.Sistema de puertas blindadas.Tablero de control con visualización constante de la temperatura. Temperatura de trabajo precalibrada de -80º C. Temperatura y alarmas programables.Alarmas sonoras y audibles de máxima y mínima.Equipado con ruedas y frenos.Dimensiones aproximadas: 73x85x195cm.Capacidad: 360 lts. |  | #VALUE!
27 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Heladeras para conservación de muestras. Capacidad 300 litros, temperatura de trabajo +4°C a +8°C.Medidas aproximadas externas: 55 x 66 x 170 cm.Medidas aproximadas internas: 45 x 42 x 130 cm.Aislación total: Totalmente aislada en poliuretano de alta densidad.Circulación de Aire interna con función frío homogéneo: Forzador de aire interno que asegura una distribución uniforme de temperatura y rápida recuperación.Seguridad. NO FROST: Sistema que no permite el congelamiento de las bolsas de sangre y/o reactivos. |  | #VALUE!
28 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Fabricadoras de hielo granizado (granizadora). Producción diaria: 30 a 60 kg. Cap. de guardado: 30 kg. Medidas: 500 x 660 x 800 mm |  | #VALUE!
29 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Centrífuga refrigerada para microtubos con motor de induccion magnética (refrigeracion libre de CFC). Control de temperatura, tiempo, RCF y velocidad por microprocesador. Con rotor de aluminio autoclavable para 24 tubos de 1,5/2 ml. Control de temperatura de -10 a 40 ºC.Con tapa bisagra y cierre a presión. |  | #VALUE!
30 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Centrífuga para varios rangos de volúmenes, digital.Velocidad ajustable, de 300 a 6000 rpm.Con posibilidad de intercambio de accesorios (rotores de cubo fijo y de cubo giratorio, adaptadores para tubos de Khan, tubos de hemólisis, eppendorf y frascos de hasta 250 ml). rotor de aluminio autoclavable.Con temporizador. Con carcasa protectora de acero, tapa y cierre a presión. |  | #VALUE!
31 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Cuba vertical de electroforésis para geles de proteínas (poliacrilamida). Sistema de electroforesis vertical de 4 geles. |  | #VALUE!
32 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Sistema para Blotting: Sistema de transferencia semiseca |  | #VALUE!
33 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Sistema de transferencia de microfiltración: incluye módulos dot-blot y slot-blot, base de colector de vacío, placas de soporte de junta |  | #VALUE!
34 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Microscopio invertido con iluminación LED.Microscopio óptico invertido para investigación en ciencias biológicas, con iluminación LED. Distancia de trabajo de 40 a 50 mm. Oculares WF 10x/22mm.Objetivos Plan Acromáticos corregidos a infinito.Enfoque de comando bilateral coaxial macro y micrométrico, con ajuste de tensión y focus stop. |  | #VALUE!
35 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Sonicador de laboratorio, de alta potencia, de 500W.Programable de 1 segundo a 10 horas.Protección contra sobrecarga.Control de amplitud del 20 al 100 %.Volumen de procesamiento de 0.2 a 500 ml.Frecuencia 20 kHz.Batea de acero inoxidable, con tapa, canasto y válvula de drenaje. Con timer. |  | #VALUE!
36 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Medidor de actividad de agua (aw), rango: 0,0300 - 1,0000aw Rapidez: lecturas en 5 minutos o menos Exactitud: ±0,003 aw Puertas de comunicación USB y RS 232 Verificación por solución-patrón de análisis |  | #VALUE!
37 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Instrumento portatil para medición de agua (aw) sensor dieléctrico |  | #VALUE!
38 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Estufa de esterilización y secado 40 a 200 °C. -Termostato mecánico regulable desde 40 °C hasta 200 °C. -Interior en Ac Inox con 3 niveles y 2 rejillas porta objetos. Estufa de Aire Forzado medidas internas: 70 x 50 x 50 Digital.Medidas externas: 86 x 62 x 87 cm. Gabinete externo: acero esmaltado al horno. Gabinete interno: chapa de acero inoxidable. A convección natural. Termostato digital. Sensibilidad de ± 1°C. Estabilidad ± 0.15°C . Sistema de convección forzada. |  | #VALUE!
39 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Balanza Digital Multirango: (0 a 15kg x 5g) y (15 a 30kg x 10g) |  | #VALUE!
40 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Colorímetro. Instrumento portátil diseñado para evaluar el color de objetos especialmente con condiciones de superficies suaves o con mínima variación de color. Apertura de 8mm. Con lámpara xenón pulsada. Habilitado para personalizar la fórmula de evaluación de color. |  | #VALUE!
41 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Destilador Kjeldahl Micro Completo 500 Ml, de vidrio borosilicato |  | #VALUE!
42 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Equipo de Soxhlet AUTOMATICO, escala laboratorio |  | #VALUE!
43 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Equipo purificador de agua para aplicaciones analíticas, agua ultrapura (tipo 1, calidad final). Alimentación con agua de red, sistema para generar agua con una conductividad de 0.055mS/cm, con capacidad de entrega de 15 lt por dia. |  | #VALUE!
44 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Microbalanza analítica de precisión Legibilidad de 1 ?g, 50 g máximos de capacidad |  | #VALUE!
45 | PRINCIPAL | UNIDAD | 5 | Mini Balanza Digital de 0,01 a 200gr. Pocket Scale MH-Series Capacidad: 200g Peso desde: 0,01-200 gramos Precisión: 0,01 gramos |  | #VALUE!
46 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | MULTÍMETRO TIPO FLUKE Y TERMOCUPLAS TIPO T, ACCESORIOS PARA COLOCAR LAS TERMOCUPLAS EN EL CENTRO TÉRMICO DE LOS ALIMENTOS |  | #VALUE!
47 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | MULTIPARAMETRICO y sensores específicos (iones selectivos) puede medir los parámetros de calidad en agua y alimentos tales como el pH, ORP (Potencial de Redox), conductividad, turbidez, temperatura, iones de amonio, nitrato, cloruro, calcio, magnesio, oxígeno disuelto (como % de saturación o concentración), resistividad, TDS (Sólidos Totales Disueltos), salinidad con accesorios Software de aplicación PC |  | #VALUE!
48 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Penetrometro para frutas - NO digitalRango 0-13kg Resolución 10 g. Incluyendo puntas de penetración de 6, 8 y 11 mm. |  | #VALUE!
49 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Pistola Laser Infrarroja Termometro Medidora De Temperatura- "Pantalla LCD 1.2- Rango de temperatura: -50 ~ 380'C / -58 ~ 716'F ± 1,5% ó ± 1,5 'C- Relación de mancha Distancia: 12:01- Emisividad: 0.95 (pre-set)- Resolución: 0,1 'C / 0.1' F- Tiempo de respuesta: 500ms- Respuesta espectral: 8 ~ 14um- 'C /' F seleccionable- Retención de datos |  | #VALUE!
50 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Refractómetro 0 -33 ° Brix Refractómetro de manoContenidos de azúcar en grados Brix para frutas y hortalizas Con compensación de temperatura automáticaCon soluciones de referencia |  | #VALUE!
51 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | ROTAVAPOR 5L 0-120RPM 0-99? .Evaporador rotatorio de laboratorio con baño de calefacción digital |  | #VALUE!
52 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Texturómetro Capacidad máxima no menor a 50 kg FuerzaResolución de fuerza 0.1 g Fuerza o menorMínimo Células de carga 500 gF, 5kgF, 10kgF, 30 kgF, 50 kgFRango de velocidad 0,01 - 40 mm/s como mínimoPrecisión de velocidad Mejor que 0,1% Rango de distancia 0,01 - 280 mm como mínimoResolución de distancia 0,001 mm o menor |  | #VALUE!
53 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Viscosímetro (viscosity tester) AC220V 50Hz Rango de velocidad: 200-1000 Rpm Capacidad: 3000ml |  | #VALUE!
54 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Balanza Analítica 0 - 50 g precisión 0,1 mg pesada mínima 0,16 g |  | #VALUE!
55 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | BALANZAS DE PRECISION 0-5000 gramos precisión 0,1 g |  | #VALUE!
56 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Mesa antivibratoria para 1 balanza, con superficie de trabajo en melanina y placa anti vibratoria de hormigón armado |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente