## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
Procedimiento de selección: Contratación Directa 80/2022
Expediente: EXP:654/2022
Asunto: ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO CONFOCAL
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Microscopio Confocal Microhub. Que cuente con: -Tecnología confocal con cuatro detectores simultáneos del tipo HyD FS. Que permita una separación simultánea de la señal detectada. Láseres de diodo: 405 nm, 488 nm, 561 nm, 638 nm -Tecnología Widefield con cuatro cámaras del tipo CMOS de 5 MP. Que permita una separación simultánea de la señal detectada. Fuentes LED: 365 nm, 470 nm, 560 nm, 625 nm -Que incluya campo claro y contraste de modulación integrado (IMC) con ajuste automático en modo RGB o escala de grises. Control de enfoque adaptativo basado en la reflexión para seguimiento de experimentos overnight. -Tecnología de deconvolución adaptativa tanto para modo Confocal como Widefield, que permita observar en unos segundos la mejora en la definición de la imagen obtenida. -Control de temperatura y CO2 con software integrado: Temp. (hasta 45 °C), CO2 (0-10 %), control de Humedad. -Dispensador de agua de circuito cerrado para objetivos específicos -2 Objetivos de fluorita: 1.6x/0.05 y 10x/0.32. -3 Objetivos plano apocromáticos: 20x/0.75, 63x/1.40 inmersión aceite y 63x/1.20 inmersión agua con anillo de corrección motorizado -Estación de trabajo que incluya PC con placa de video tecnología CUDA de tipo QUADRO RTX 24GB, monitor UHD 31,5'', memoria RAM 192 GB y UPS para protección del sistema -Mesa anti vibratoria pasiva para microscopio y mesa para PC -Software de control total del microscopio de interfaz fácil de utilizar para multiusuarios que permita enfoque automático de imágenes de fluorescencia y luz transmitida, módulo de escaneo de muestra general en bajo y alto aumento, recomendación de correlación de señal de fluorescencia para optimizar la detección, visualización en 3 dimensiones de las imágenes obtenidas y análisis automático. Función Pixel Classifier, deconvolución adaptativa ''on-the-fly'' en capturas confocal y widefield. |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente